- 磁效应试验

  - 试验目的

- 确定允许安装的设备与罗盘或罗盘传感器的最近距离是否符合相关要求。

  - 试验要求

- XXX安装于飞机设备舱前电子舱，应通过DO-160G第15章，Z类设备规定要求。此类试验考核XXX的等效偏转角Dc能否满足表35距离要求。

表1 磁影响要求

| 设备类别 | 偏转Dc对应的测量距离 |
| --- | --- |
| Z | 0＜D＜0.3m |

  - 受试/陪试设备

- 受试设备：XXX，详细构型见6.1节受试设备构型状态；

- 陪试设备：无；

- 工作状态：详见6.4节。

  - 试验设备、测试设备及要求

磁影响试验主要试验设备及仪器仪表如下表36所示。

表2 磁影响设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁强计 | 用于磁影响试验 | FVM-400 | 精度：±0.5%F.S； ±2000nT 范围内误差小于50nT | 定检 |
| 2 | 纤维卷尺 | 用于测量产品与磁强计之间的距离 | 20m | 精度：±2% | 定检 |
| 3 | 大功率线性直流电源 | 用于试验供电 | HA-DC100/100 | 直流电压:10V~100V； | 定检 |
| 4 | 温湿度计 | 用于测量试验室大气温湿度 | 272-A | 温度偏差：±2℃ 湿度偏差：±5%RH~±7%RH | 定检 |
| 5 | 大气压力表 | 用于测量试验室大气压力 | DYM3 | 允许误差：±2.5hPa | 定检 |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2．实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确，如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

  - 试验布置和连接

将XXX安装在非磁性试验台上，按图1将受试设备与测试设备进行连接布置。

图1 磁影响试验布置图

  - 受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

- 受试设备状态应满足“6试验设备描述”构型和产品状态要求，确定受试设备按照12.1要求完成了产品验收测试。

- 确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照20.3-20.5的要求，进行了相应的安装和连接。

- 确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

  - 试验程序

- 按照DO-160G第15.3节的要求进行磁影响试验。

- 磁罗盘离受试设备的测量距离D表示观察到罗盘偏转1°时罗盘与设备的距离；磁体的水平磁场强度：14.4A/m±10%。

- 试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

- 将受试设备在实验室环境下连接放置，设备不上电，拍照记录受试设备的摆放状态及试验箱外设备仪器的连接状态；

- 初始检测：在标准大气条件下按照12章节表12 QPAT1对受试设备进行检测，拍照并记录数据；

- 试验：将受试设备所有电缆和可延伸的电源电缆捆成一束，并使该电缆束沿着磁罗盘中心的东-西轴线上放置；

- 受试设备加电，选择能产生最大磁偏转角的受试设备稳态工作模式；

- 保持受试设备电缆放置方向不变，找出产生最大磁偏转的受试设备朝向；

- 减少受试设备和磁罗盘之间的距离以得到偏转角Dc；

- 测量并记录磁罗盘偏转Dc时，其轴心与受试设备部件之间的最小距离；

- 利用步骤g中偏转Dc时对应的测量距离，在0米与0.3米之间的为Z类设备，记录Dc对应测量距离 数值至测试记录，拍照并记录数据。

  - 试验判据

- 试验前，按12.2章节表12要求进行QPAT1检查，确认通过并记录检测数据（检测记录表见附录A）。

- 试验中，按12.2章节表12要求进行QPAT2检查，确认通过并记录检测数据。

- 试验后，按12.2章节表12要求进行QPAT3检查，确认通过并记录检测数据，判定测量距离D，在0米与0.3米之间。

- 满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。